附件1：

| 仪器名称：全自动氨基酸分析仪 |  |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | ▲泵系统 1、泵1和泵2：四元梯度泵 2 、输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制 3 、脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制 4 、梯度模式：独特高频模式HFM，可实现优越梯度精度和保留时间重现性 5 、流速范围：0.001-9.999mL/min，增量0.001mL/min 6 、流速稳定性：＜0.05%RSD，不随反压变化而变化 7 、最大输液压力：9000psi（62MPa）（须提供官网或彩页等证明材料） 8 、在线脱气机： 泵1配有独立全通道脱气机 |
|  | 自动进样器 1、样品容量：两个标准48位 2、进样重复性：满环进样：RSD≤0.3%部分进样：RSD≤0.5%微升携带进样：RSD≤1% 3、交叉污染：＜0.005% 4、线性：0.9999 |
|  | 柱温箱： 1、控温方式：帕尔帖加热/冷却模块，有预热功能 2、温度设置范围：1-85℃（1℃步进） 3、色谱柱容量：最多6根，100cm×6 或 30cm×3 |
|  | ▲检测器： 1、分光系统：光栅 2、波长范围：190～800nm的全波长检测，扩展性高（须提供官网或彩页等证明材料） 3、具备波长时间程序功能，可以实现双波长570nm和440nm同时检测检测（须提供官网或彩页等证明材料） |
|  | 在线衍生装置： 1、温度设置范围：50~150℃ 2、温度控制精度：SD≤0.2℃ 3、衍生技术：反应盘管，内径不大于0.25 mm以降低流动阻力，新型PFA材质 4、茚三酮衍生试剂存放：试剂分开放置，常温即可稳定存放，无需4℃低温冷藏，常温保存时间＞壹年。 |
|  | 简体中文版操作界面，带中文在线帮助系统和中文说明书 |
|  | 一个软件可完全控制仪器各相关组件 |
|  | 可双通道采集数据，适用于氨基酸分析双波长数据采集 |
|  | 分离柱： 1、填料粒径≤5μm，保证超高的理论塔板数，从而拥有超高分离效果（须提供官网或彩页等证明材料） 2、规格：4.0 mm I.D. ×150 mm |
|  | 峰面积重现性：全部水解氨基酸 RSD≤0.5%，甘氨酸(Gly)＜0.5%，组氨酸(His)＜0.5%（需提供第三方计量机构出具的检测报告） |
|  | 检出限：全部＜3pmol (S/N＝2)，Asp≤2.5pmol， His≤1pmol（需提供第三方计量机构出具的检测报告） |
|  | 分离度：全部水解氨基酸≥98% (平均) ，苏氨酸/丝氨酸 Thr-Ser100%, 甘氨酸/丙氨酸 Gly-Ala 90% （需提供第三方计量机构出具的检测报告） |
|  | ▲仪器采用分体式模块化设计，可以作为四元梯度液相色谱仪使用，扩展性高 |
|  | 保留时间重现性：全部水解氨基酸 RSD≤0.1%， 精氨酸(Arg) 0.1%（需提供第三方计量机构出具的检测报告） |
| 申购学院 | 华南农业大学动物科学学院 |
| 预算金额 | 人民币：44万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |