附件2:

| 设备中文名称 |  | 索氏总脂肪测定系统 |
| --- | --- | --- |
| 设备外文名称 |  | Soxhlet total fat system |
| 主要技术参数 | 1 | ★采用标准的常压独立酸水解及常压油重法索氏提取提取样品中总脂肪。 |
|  | 2 | 适用于禽肉及饲料的总脂肪、游离脂肪以及结合脂肪的测定。 |
|  | 3 | 不同样品提取出的脂肪之间不混杂，可用于脂肪酸以及其他脂肪相关项目的进一步测定 |
|  | 4 | 系统包括独立酸水解系统和全自动索氏提取系统，位数完全配套，可以各自独立使用。 |
|  | 5 | 技术指标： |
|  | 6 | ▲整体式防爆设计：抽提仪中所有高电压的连接部分全部按照CE防爆规范包埋在防爆箱中，无开关（有产生电弧风险，以彩页上仪器图片为准）设计，确保实验室使用有机溶剂的安全。 |
|  | 7 | 整体式防火设计：壳体采用防火材料制作，确保仪器安全。 |
|  | 8 | 整体式安全设计，采用气动方式驱动（含安全门），杜绝机械故障和电机危险。 |
|  | 9 | 索氏抽提仪使用电脑软件工作站全自动程序控制操作，一套电脑软件工作站可以同时独立控制＞2套仪器工作（提供电脑软件界面证明，否则不得分）。 |
|  | 10 | ★全自动系统，具有6个加热位，所有位置在同一个平面，所有样品均采用同一块电子温控带凹槽铝加热板加热，确保加热条件的完全一致无疑。 |
|  | 11 | 带有非钥匙式独立限温器系统，每次只能有一种温度限制在用，防止系统超温，配有三种温度级别的限温器，最高一级限温可达300℃，温度连续可设，满足各种应用；超温保护自动恢复，确保系统自动工作。 |
|  | 12 | 带有自动升降的透明EX安全防护门，程序开始或结束时自动关闭或开启，无需手动控制，确保人身安全。 |
|  | 13 | ▲具有沸腾浸提、回流淋洗、回收溶剂、保护蒸干和溶剂调整等步骤，可在程序工作中手动调节以快速达到适当的浓缩量。 |
|  | 14 | 冷却水和压缩空气可控，达到节水、节气，系统故障时自动关闭。 |
|  | 15 | 溶剂回收罐带有液位探头及浮标，双重监控防止溶剂溢出。 |
|  | 16 | 具有声光警示提醒系统出错并自动保护。 |
|  | 17 | 使用玻璃浸提杯加灯光照射清楚显示浸提状态。 |
|  | 18 | 一步式加液装样方式优化操作，方便操作并减少试剂挥发机会。 |
|  | 19 | 索氏整机功率≤1500W，节能低碳。 |
|  | 20 | 宽＜600mm，深＜450mm，节省实验室台面空间。 |
|  | 21 | 配备冷却水循环/空压一体机一台，出水量 40L/min。 |
|  | 22 | ▲配套同一品牌酸水解设备一套，采用标准的酸水解方法，可独立处理 6 个样品，每个样品的取样量可高达 50g，无需专用过滤耗材，可使用符合“GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定”标准“第二法11.1.2肉制品和11.1.2 淀粉”要求的滤纸过滤，具有 6 个加热台位，每个台位的温度完全独立无级调节，每个台位配有独立的冷凝系统，有双极保险电源开关，加热指示灯和过电流保护器，工作温度可达 425℃, 具有 CE 认证。 |
|  | 23 | 售后服务和培训要求 |
|  | 24 | 为保证售后及服务质量，如供应商不是制造厂商的，需获得制造商针对本项目出具的完整授权链。 |
|  | 25 | 为保证售后及服务的及时性，以及特殊情况（比如疫情）下的可及性，厂家在广州须有自营的售后服务机构（需提供厂家广州机构营业执照复印件，否则不予认可，售后服务不得分） |
|  | 26 | 厂家工程师在广州工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年。 |
|  | 27 | 厂家在广州的服务中心直接提供终身维修, 维修响应时间为24小时，提供7×24小时（每周7天，每天24小时）全天候售后服务支持（需写进厂家盖章的售后服务承诺书）。 |
| 申购学院 | 华南农业大学动物科学学院 |  |
| 预算金额 | 人民币31.8万元/台 |  |
| 论证结果 | 拟同意采购 |  |