附件：1

| 设备名称 | 全自动间断化学分析仪 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1. 仪器用途：用于各类土壤、植物、水质、食品中的总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、硫酸盐、余氯、六价铬、氯化物、碱度、铁、锰、锌、钾、总糖、还原糖等参数的全自动分析检测；仪器在无需硬件升级的情况下可分析参数大于等于60项。 2. 比色皿中反应，比色皿中比色，比色皿可重复使用。 3. 实现真实的试剂空白，试剂空白模式为：空白水溶液+试剂，需提供相关材料证明。 4. 检测多个参数只需软件设定，方法间自动转换，无需更换模块。 5. 分析速度：≥100样/小时。 6. 废液传感及收集系统：原厂匹配特殊设计的废液传感系统，高密封性，废液满后自动报警，含20升系统清洗及传感装置、5升清洗及传感装置及25升废液传感及收集装置，方便进样臂、比色皿的自动清洗，同时方便废液自动收集，需提供相关照片。 7. 紧急样品分析：任何时间。 8. 实现自动制作标准曲线，在比色皿中实现标准点的自动配制，需提供相关软件证明。 9. 稀释器最大稀释倍数为100倍，稀释脉冲精确至0.1μl。 10. 稀释器体积为：1ml。 11. 稀释模式可分为：前稀释、超出正常范围的后稀释、超出线性范围的后稀释、超出方法限值的后稀释，实现灵活选择超标样品浓度的稀释方式，需提供相关软件证明。 12. 样品量：1.0-900μl；试剂量：1.0-450μl；样品位数量：≥49个；试剂位数量：≥31个（试剂位数量为一次性摆放试剂数量，实验过程中更换试剂架添加试剂方式为未实质性响应）；试剂瓶规格：50ml及20ml。 13. 样品盘单盘位数：≥49个；额外配置2个样品盘，总样品位数：≥147个。 14. 第二代直读式技术，无流通池，比色皿中直接进行比色，避免交叉污染；可容纳：≥64个比色皿，比色皿为1cm光程，材质必须为石英材质，与主机上的比色皿盘完全匹配，需提供相关照片证明文件；非人为情况下仪器原装比色皿使用年限不少于10年，使用年限内比色皿更换由厂家负责。 15. 比色皿可多次重复使用，比色盘需配有不少于6个比色皿防震垫，防止比色皿的位移波动，有利于比色皿的精确定位。 16. 反应温度：室温-49.6℃。 17. 恒温精确至：+/- 0.1ºC。 18. 每次使用前比色皿自动清洗、干燥，光学测试通过后再次使用，保证光学纯度。 19. 自动绕开测试失败的比色皿。 20. 仪器采用串联双泵废液抽取系统，动力更均匀，实现比色皿的快速清洗，每个比色皿需严格执行不少于七次清洗，比色皿清洗工作站清洗针数量不少于11根，避免样品之间交叉污染和记忆效应，需提供相关照片证明文件。 21. 24位高精度数字检测器；线性范围：0-3.5Abs，充分扩充仪器线性范围。 22. 滤光轮：标配9个测量滤光片（420nm、480nm、510nm、520nm、550nm、630nm、660nm、700nm、880nm），1个参比滤光片。 23. 波长范围：340-880 nm，光源：12V/20W，卤素灯。 24. 主机与电脑实现USB直接连接，为保证数据传输的稳定性，不可使用额外转接头，需提供连接线两端接口照片。 25. 配备防护罩报警系统，仪器运行过程中如果防护罩打开，自动报警，保护实验操作者。 26. 配置清单：高精度微量移液器、样品盘、试剂盘、比色皿盘、高智能清洗站、检测器、稀释器、分析软件、随机耗材。 |
| 申购学院 | 基础实验与实践训练中心 |
| 预算金额 | 55万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |