附件：2

| 设备名称 | 扫描显微镜 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1. 正置显微镜，系统具有完整的无限远校正光学系统(CCIS)显微成像光路，同时具有明场玻片扫描和荧光玻片扫描两种成像功能，可自由切换。 2.高精度电动控制设计：含高精度电动扫描载物台，电动5位物镜转盘，电动相机切换装置等，可通过高精度的显微镜立柱移动实现自动景深融合聚焦，显微镜立柱上下调节范围：≥29.5mm。 3.电动编码5孔物镜转换器，软件自动识别镜头倍数，自动切换比例尺参数，支持追溯查看任意倍率下拍摄的扫描图片参数。 4.扫描物镜：HPlan SAPO 4X/0.13,W.D=17.3mm，扫描分辨率1.30μm/像素；HPlan SAPO 10X/0.3, W.D=11.7mm，扫描分辨率0.52μm/像素；HPlan SAPO 20X/0.5,W.D=2.2mm，扫描分辨率0.26μm/像素；HPlan SAPO 40X/0.75,W.D=0.7mm，扫描分辨率0.13μm/像素；HPlan SAPO 100X/1.3 oil,W.D=0.1mm，扫描分辨率0.05μm/像素。 5.人体工程学观察头部，内置双摄像头，目镜UC-WF 10X/22mm，高眼点设计，屈光度+/- 5mm可调。 6.主动光强管理系统，适用于所有物镜，编码记忆物镜和滤块位置的同时记忆光强度。恒定一致的IL亮度按钮，支持不低于10档IL亮度记忆，物镜切换时有舒适的光强亮度。具备ECO节能按键设计，支持客户预设休眠时间，自动进入待机模式，红外线感应设计支持显微镜自动恢复休眠前的工作状态。 7.透射光照明，柯拉照明技术，12V 100W卤素灯,内置ND6，ND25，LBD滤色片，LAMP接口。 8.LUMOS LED荧光光源，安全性高，复消色差光学，即开即用，无需预热，光谱范围：350-700nm，适用目前市面上各种荧光探针，超低光毒性，外置的PAD控制器可独立控制三路LED,可根据滤色块和物镜的每个组合独立设置光强，同时按亮度增加和减少可关闭/打开所需通道。 9.六位编码滤色块组转换器，显微镜自动识别当前滤色块，支持后续根据需求自由更换。标配以下三个滤色块组： AT-DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350滤色块组 AT-EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488滤色块组 AT-TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546滤色块组 10.显微镜具有光闸及吸光装置，可防止外部环境光源对荧光成像观察和拍照造成影响。 11.电动载物台，行程范围100×100 mm (4"×4")，+/- 3μm精度，可重复精度：＜1μm，支持物理限位操作，工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀。 12.显微镜机身调焦机构行程范围：≥29.5mm，粗调和微调手轮：粗调：≥17.7mm/转，微调：≤0.1mm/转，上限位，松紧调节环。5相步进电机，长交叉滚轮系统，精度±0.01mm，重复精度±0.5mm，最大速度：1.4mm/sec。 13.显微镜机身含R232通讯控制接口，显微镜可由外接控制器或者电脑控制。 14.与所投显微镜同一品牌的相机，内置观察头部的双照相机系统， 对焦相机：120万像素，sCMOS 1/3寸传感器,成像区域（对角线）6.09mm，像素尺寸3.75μm×3.75μm；实时帧率：1280×960@120fps，640×480@240fps；曝光时间：15μs~2sec；C接环，支持USB 3.1数据传输。 成像相机：500万像素，sCMOS 2/3寸传感器,成像区域（对角线）11.1mm，像素尺寸3.45μm×3.45μm；实时帧率：2448×2048@35.7fps，1224×1024@88.4fps；曝光时间：14μs~2sec；C接环，支持USB 3.1数据传输。 15.具备图像采集、制作、存储和管理功能，配置全套的数字切片扫描软件和数字切片助理系统，数字切片扫描软件支持扫描后一键查看扫描图像，数字切片助理系统可以独立使用，支持单独查看、管理和处理所有数字化扫描图像。 16.提供多种扫描模式，满足各种不同切片的扫描需要：标准（硬件实时对焦快速扫描）、高精度扫描（每个视野高精度对焦扫描）、景深扩展（采集多层图像并融合成一张图像）及Z-层叠（采集多层图像并存储成一张图像）等。 17.扫描区域：自动精准识别有效组织区域，自动跳过空白区域，节省扫描时间；可手动定义扫描区域。 18.可选择切片加密扫描，保护数字扫描切片的安全性。 19.图像采用JPEG或JEPG2000压缩技术，容量较小，降低存储成本，并可导出数字切片。 |
| 申购学院 | 基础实验与实践训练中心 |
| 预算金额 | 58万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |