## Sheet1
附件2：
设备名称：制备液相色谱系统（国产仪器）
主要技术参数 | 小序 | 技术规格、参数及要求
| 1、 | 高压输液泵
| 1.1 | ★输液方式：双柱塞并联，浮动柱塞设计，带自动柱塞清洗装置；
| 1.2 | 流量范围：0.01～600.00 ml/min；
| 1.3 | 流量增量：0.01 ml/min；
| 1.4 | 压力范围：≤15Mpa；
| 1.5 | 压力脉动：≤0.5Mpa；
| 1.6 | 流量精度：±1 %；
| 1.7 | 流量重复性：RSD≤0.5%；
| 1.8 | 功率：500W
| 1.9 | 电源:AC220V±10%，50Hz
| 1.1 | 使用环境：环境温度5℃-35℃,相对湿度20%-80%
| 1.11 | 输液方式：双柱塞并联模式
| 1.12 | 控制模式：面板控制和/或计算机反控
| 1.13 | 控制模式：面板控制和/或计算机反控
| 1.14 | 性能特点
| 1.15 | 浮动柱塞设计，保证密封圈使用寿命。
| 1.16 | 电子阻尼控制技术有效控制流量脉动，保证最低基线噪音。
| 1.17 | 可选的自动清洗柱塞及密封圈背面，防止高盐浓度的缓冲结晶影响密封圈使用寿命。
| 1.18 | 多点流量校正曲线，保证全流量范围内流量精度。
| 1.19 | 单向阀、柱塞杆、密封圈、凸轮等均为进口。
| 2、 | 紫外可见光检测器
| 2.1 | 波长范围：190～400nm
| 2.2 | 灯源：氘灯，使用寿命2000小时以上。
| 2.3 | 波长精度：±2nm
| 2.4 | 波长重复性：0.2nm
| 2.5 | ★波长数量：≥2个
| 2.6 | 基线噪声：±2×10-5 AU，254nm,TC=1S
| 2.7 | 基线漂移：±2×10-4 AU,254nm
| 2.8 | 量程：≤3AU
| 2.9 | 时间常数：0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0s
| 2.1 | 自动调零：数字调零，满量程
| 2.11 | 显示参数：320*240彩屏图形显示
| 2.12 | 控制模式：面板控制或计算机反控
| 2.13 | 使用环境：环境温度5℃-35℃,相对湿度20%-80%
| 2.14 | 性能特点
| 2.15 | 采用双光路光学系统，可以实现双波长检测。
| 2.16 | 进口高精度步进控制，提高了波长精度。
| 2.17 | 可调节光路部分，有效避免某些样品出现过载平头问题。
| 2.18 | 氘灯、流通池光路部分、光电倍增管等均为进口。
| 3、 | 半制备流通池
| 3.1 | 光程：1-5mm,光程可调
| 3.2 | 接口：1/8”
| 4、 | 色谱工作站
| 4.1 | 操作：中文版操作简单易懂，界面紧凑，在线与离线在同一窗口操作。
| 4.2 | 控制：采用网络控制器方式，解决软硬件容易出现通讯不良的异常。可通过RS232接口反控液相仪器，能完成所有仪器面板的常规操作。
| 4.3 | 功能：专业级的色谱功能，响应值为6V，更不易出现峰平头而影响样品收集。谱图处理、积分计算，谱图叠加、数据比较功能完备。可以实时监控设备的运行状态。
| 5、 | 半制备型动态混合器
| 5.1 | 两相梯度混合，1/8”接口
| 6、 | 半制备系统工具包
| 6.1 | 管路、接头、安装工具等
| 7、 | 在线过滤器
| 7.1 | 进口筛板，直径50mm
| 8、 | 制备进样阀
| 8.1 | 1/8”接口
| 9、 | 动态轴向压缩柱
| 9.1 | 柱筒内径：100mm
| 9.2 | 柱筒长度：650mm(标配)
| 9.3 | 有效装填高度：≤450mm
| 9.4 | ★柱筒内壁粗糙度：≤0.2um
| 9.5 | 系统耐压：≤10MPa
| 9.6 | 外形尺寸：600*600*2300mm
| 9.7 | 柱端盖连接方式：快速链形卡箍锁紧
| 9.8 | 接触液材质：SUS316L、PTFE、PEEK、TEFLON
| 9.9 | 装填方法：下装法
| 10、 | 色谱填料：C18，10um反相填料1.5kg
| 11、 | 组分收集器
| 11.1 | 流速：0-600ml/min
| 11.2 | 收集口数量：6
| 11.3 | 使用管路1/8”
| 11.4 | 收集方法：按峰收集（自动跟踪峰起落点），峰切割收集，多段定时收集，时间+检测器电压收集，手动即时收集。
| 12、 | 售后服务
| 12.1 | 提供计算机程序光盘备份各1份、设备维护、保养计划。
| 12.2 | 提供用于设备小修或中修的专用维修工具一套。
| 12.3 | 在设备使用寿命内，保证设备零部件的供应，并提供优惠供应的承诺。
| 12.4 | 提供一年的设备整机保修期,人为损坏和易损件除外。质保期内每半年对设备进行回访和检查，免费协助检查设备使用情况及基本维护, 提供免费操作培训，如仪器的维修与保养，常见问题的处理
| 12.5 | 提供协助调试、启动支持的服务，包括协助安装、操作及试运行；设备就置后的内部管路的连接与控制线路的安装。
| 12.6 | 设备发生故障时，2小时快速售后服务响应，24小时内上门服务。
| 12.7 | 合同签订后，厂家免费派技术人员协助需方做好一次实验，并现场给需方的技术人员培训。
| 12.8 | 提供2个去工厂培训的名额，需方可派出两名技术人员到供方所在单位学习，供方安排专业技术人员对其进行培训，直到需方使用人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
| 13 | 配置
| 13.1 | 高压输液泵 2台
| 13.2 | UV可变波长制备检测器 1个
| 13.3 | 流通池 1个
| 13.4 | 动态混和器 1个
| 13.5 | 色谱工作站 1个
| 13.6 | 进样阀 1个
| 13.7 | 定量环 1个
| 13.8 | 液相系统工具包 1个
| 13.9 | 动态轴向压缩柱 1根
| 13.1 | 启动工具包 1个
| 13.11 | 六组分收集器 1个
| 13.12 | 色谱填料 1.5kg
| 13.13 | 品牌电脑 1台
申购学院 | 食品学院
预算金额 | 36万元/台
论证结果 | 拟同意购买