附件：高效液相色谱仪

| 仪器设备中文名称 |  | 高效液相色谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | Ultra High Performance Liquid Phase Chromatography Nexera XR |  |  |
| 单价估计(万元) |  | 34 | 总价估计(万元) | 34 |
| 主要 技术 指标 | 超高效液相色谱 Nexera XR技术指标 1.操作环境 1.1 工作电压：220V ±10%，单相； 1.2 工作温度：4～35℃； - 相对湿度：小于90%； 2.性能指标 2.1在线脱气机： 2.1.1真空脱气流路数：不小于5路； 2.1.2脱气流速：不小于10mL/min。 2.2输液泵系统： 2.2.1流速范围：0.0001～5.0000ml/min（≤0.1ul/min步进）； ▲2.2.2最高耐受压力：≥66 Mpa（660Bar）； 2.2.3 流速准确性：偏差≤±1.0 %； ▲2.2.4流速精确度：≤ 0.06 % RSD； ▲2.2.5柱塞清洗：含自动清洗组件； 2.2.6可压缩性补偿：自动连续调节，流路独立，可用户自定义； 2.2.7梯度设置：0.0～100.0%，最小递增率为≤0.1%； 2.2.8梯度混合精度：≤±0.1% RSD，不随反压变化。 2.3自动进样器： 2.3.1进样体积：0.1～100ul； 2.3.2样品容量：自动进样盘一次可存放≥175个1.0ml样品瓶；自动进样盘一次可存放≥105个2.0ml样品瓶； ▲2.3.3进样量重现性：≤0.2% RSD (10uL)； 2.3.4进样量准确性：误差≤±1%； ▲2.3.5交叉污染：≤0.005% ； 2.3.6样品控温：4～40℃； 2.3.7进样速度：不大于15sec； 2.3.8需具备有效性认证； ▲2.3.9最高耐压：≥66 Mpa（660Bar）。 2.4柱温箱： 2.4.1温度控制类型：强制空气循环； ▲2.4.2温度控制范围：室温-10℃~95℃； 2.4.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器； 2.4.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根； 2.4.5内置混合器：支持 2.5高灵敏二极管阵列检测器 2.5.1光源：氘灯和钨灯； 2.5.2二极管数量：1024； ▲2.5.3波长范围：190~800nm； 2.5.4漂移：＜0.4×10-3AU/h； 2.5.5噪音：＜4.5×10-6AU； ▲2.5.6线性：＞2.4AU； 2.5.7温度系数：＜0.3×10-3AU/℃； 2.5.8标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa； ▲2.5.9控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)； ▲2.5.10流通池温控：19~50℃、1℃步进； ▲2.5.11 UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选) ▲2.5.12实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现 ▲2.5.13智能动态范围扩展功能：可通过i-DReC功能实现 ▲2.5.14流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 2.6 色谱工作站 ▲可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能(i-PeakFinder)、智能峰解卷积功能（i-PDeA）、动态范围扩展功能(i-DReC)、以及自动IQ OQ功能 2.7 系统控制器 2.7.1 可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个， 检测器：2个 2.7.2 最多可连接单元： 8（可扩展到12） 2.7.3 操作温度范围：4~35℃ 2.7.4 电源：AC100-240V 50VA 50/60Hz 2.7.5 控制方式：工作站控制（CBM-40） 配置清单（略） |  |  |  |
| 申购学院 | 食品学院 |  |  |  |
| 论证结果 | 拟同意购置 |  |  |  |